Załącznik nr 2

| Opis parametrów technicznych cyfrowego aparatu mammograficznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ………………….…………………………………….…………………………………………………………… Rok produkcji - ……..……… typ. ………………………..……..…………… Kraj …..………………………….……….. Producent/firma - ..........................................………………..…………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |  |
|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych detektorami) | Podać |  | Bez oceny |
|  | Rok produkcji aparatu 2020 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Najważniejsze podzespoły: generator, statyw, stacja technika pochodzą od jednego producenta. | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Deklaracja zgodności CE dla całego oferowanego aparatu (nie dla części składowych) | Tak |  | Bez oceny |
| II. | GENERATOR RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 5 kW |  | Bez oceny |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Min. od 22 kV do 49 kV |  | Bez oceny |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok maks. co 1kV | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | ≥ 500 mAs |  | ≥ 600 mAs – 10 pkt < 600 mAs – 0 pkt |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10 [%] | Tak |  | Bez oceny |
| III. | LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Anoda wirująca wysokoobrotowa, minimum jednomateriałowa | Tak |  | Bez oceny |
|  | Materiał anody: wolfram lub molibden-rod | Tak, Podać |  | Wolfram – 10 pkt Molibden-rod – 1 pkt |
|  | Lampa jedno- lub dwukątowa | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Prędkość wirowania anody | ≥ 9500 obr/min |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 60 kHU/min. |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka | ≥ 500 kHU |  | Bez oceny |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 | ≤ 0,1 mm |  | Bez oceny |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 | ≤ 0,3 mm |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd małego ogniska | ≥ 50 mA |  | ≥ 60 mA – 10 pkt < 60 mA – 0 pkt |
|  | Maksymalny prąd dużego ogniska | ≥ 200 mA |  | Bez oceny |
|  | Filtry kształtujące charakterystykę promieniowania min. 2 dodatkowe | Tak, podać materiał filtra |  | Bez oceny |
| IV. | AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obszar doboru parametrów ekspozycji przez system AEC | Tak, Podać |  | dobór z jednego regionu o największej gęstości - 0 pkt dobór z dwóch lub więcej regionów o największej gęstości - 10 pkt dobór z obszaru całego detektora – 20 pkt |
|  | Automatyka doboru filtrów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Ręczna korekcja kompresji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny lub manualny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny dobór tempa kompresji (siła x czas) w zależności od ciśnienia (gęstości) badanej tkanki | Tak / Nie |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. po zaniku napięcia zasilającego | Tak, Podać |  | Bez oceny |
| V. | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | Tak |  | Bez oceny |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Źródło promieniowania RTG i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie - ruch zmotoryzowany | Min. 70 - 140 cm |  | minimalne położenie dolne ≤ 69 cm – 5 pkt >69 cm – 0 pkt maksymalne położenie górne ≥145 cm – 5 pkt <145 cm – 0 pkt |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy pomiędzy zdjęciami CC i skośnymi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres obrotu głowicy - ruch zmotoryzowany | ≥ 3400 |  | ≥ 360° - 5 pkt < 360° - 0 pkt |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | ≥ 65 cm |  | Bez oceny |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x oraz 1,8x. | Tak, podać współczynnik powiększenia |  | Bez oceny |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Osłona twarzy pacjentki | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji: min. 18x23 cm, min. 23x29 cm i docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | Tak |  | Bez oceny |
|  | Firmowy uchwyt ścienny na oferowane płytki kompresyjne, umożliwiający przechowywanie oraz szybką wymianę. Min. 2 sztuki pozwalające na zawieszenie 4 płytek. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| VI. | CYFROWY DETEKTOR OBRAZOWY |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Osiągalny poziom DQE - min. 65% | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość obrazu | ≥ 12 Mpix |  | Bez oceny |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 80µm |  | ≥ 75 µm – 0pkt ≤ 70 µm – 15pkt |
|  | Zakres dynamiki detektora | ≥ 14 bit |  | Bez oceny |
|  | Możliwość oceny przez użytkownika ilości martwych pikseli w detektorze oraz uwidocznienie ich rozkładu (skupienie) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D -zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 30 sek. | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 sek. | Tak, Podać |  | Bez oceny |
| VII. | STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Komputer (dedykowany przez producenta mammografu) z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz. | Tak |  | Bez oceny |
|  | System operacyjny | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 8GB | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 9000 | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Wielofunkcyjna stacja do wprowadzania danych pacjenta i obróbki obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Monitor o przekątnej min. 21” i rozdzielczości minimum 1600x1200 | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą minimum następujących protokołów: MWM, Q/R, STORAGE, PRINT oraz możliwość nagrywania obrazów DICOM na pamięci zewnętrznej (CD/DVD i pamięci USB) wraz z przeglądarką. | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do surowych danych (raw data) z możliwością ich eksportu na zewnętrzny nośnik (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostarczone urządzenie powinno posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie -Send, -Storage, -Storage Commitment, -Basic Print, -Worklist, -Query/Retrive Konfiguracja podstawowych parametrów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. | Tak, wymagany dostęp z prawami administratora |  | Bez oceny |
|  | Dla stacji opisowej automatyczne pobieranie wcześniejszych badań pacjentki z archiwum PACS (prefetching). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | Tak |  | Bez oceny |
| VIII. | STACJA DIAGNOSTYCZNA LEKARSKA |  |  |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. 1) Komputer stacji lekarskiej o minimalnych parametrach: - Procesor klasy Xeon( równoważny lub lepszy) min.4 rdzeniowy 3GHz - Min. 24 GB RAM - Dyski min. 256GB SSD-oraz min. 2x2TB HDD RAID0 - System Windows 10 Pro 64 Workstations lub równoważny 2) 2 x diagnostyczny monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: - monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne, - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21" - kontrast min. 1200:1, - jasność maksymalna min. 1000 cd/m2 - jasność kalibrowana DICOM min.500 cd/m2 - kąty widzenia min.1780/1780 - anty-odblaskowa szyba chroniąca ekran | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Monitor RIS - Monitor LCD min. 19” | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Graficzna karta medyczna dedykowana do obsługi 2 monitorów 5MP i monitora RIS tego samego producenta co monitory diagnostyczne | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy min. 1 GB/sek | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z możliwością programowania funkcji i skrótów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwia analizę badań piersi różnych modalności: min.MG,DBT,CR,MR, US,PET | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę jasności, kontrastu, porównywanie serii, pomiary geometryczne | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie posiadające funkcje powiększenia, przesunięcia obrazu, skali narzędzie lupy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali dopasowania obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja cofnięcia/ponowienia ostatnich operacji na obrazie | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcja powrotu do obrazu oryginalnego jednym przyciskiem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zapisanie stanu wyświetlanego badania do późniejszego szybkiego przywrócenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dla badań mammograficznych funkcje automatycznego wyrównania piersi, wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dla badań mammograficznych konfigurowalne protokoły odczytu z możliwością edycji globalnej i dla każdego użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja synchronizacji badań do porównania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Serie badań z różnych dat oznaczone unikalnymi znakami graficznymi dla łatwego rozróżnienia | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive , dysk USB) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja plików DICOM na płycie CD/DVD, pendrive , dysk USB | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość integracji desktopowej z systemem RIS – wywołanie badania z pomocą tzw. Linka | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę i ocenę badań tomosyntezy w zakresie min. oglądania poszczególnych warstw, automatycznego odtworzenia zdjęć | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja pozwalająca „sklejać” warstwy badania tomosyntezy tzw.”SLAB” | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dla badań tomosyntezy informacja o numerze warstwy wraz z graficzną ilustracją pozycji aktualnie przeglądanej warstwy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika w postaci czytelnych ikon | Tak |  | Bez oceny |
|  | Podstawowe narzędzia przypisane do klawiszy myszy (z możliwością edycji) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pozostałe narzędzia dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zestaw dostępnych narzędzi zależny od modalności obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość edycji wielkości i zwartości menu globalnie i dla każdego użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dla badań 2D narzędzie maskowania pozwalające zawęzić obszar przeglądanego obrazu w celu lepszego uwidocznienia drobnych zmian | Tak/Nie | Tak | Bez oceny |
|  | Dla badań MG 2D funkcja wskazania punktu na jednej projekcji powodująca pokazanie linii referencyjnych na drugiej projekcji | Tak/Nie | Tak | Bez oceny |
| IX. | INNE |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego aparatu o funkcję tomosyntezy wykonywanej bez dodatkowej przystawki zakładanej na stolik wykorzystywany przy zdjęciach 2D Funkcja potwierdzona certyfikatem na dzień składania ofert. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego aparatu o funkcję tomosyntezy realizowanej w min. dwóch zakresach kątów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego aparatu o funkcję biopsji i biopsji tomo bez konieczności wymiany aparatu. Funkcja potwierdzona certyfikatem na dzień składania ofert. | Tak |  | Bez oceny |
| X. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Sprzęt do kontroli w zakresie testów podstawowych zgodnie z polskim prawem zawierający min : -zestaw płyt PMMA wielkości 24 x 30 umożliwiających różne kombinacje grubości od 5 do 70 mm, - moduł do oceny jakości obrazowania aparatów cyfrowych pełnego pola, - moduł do oceny zniekształceń geometrycznych zawierający siatkę o liniach poziomych , pionowych i ukośnych i oczku wielkości 10 mm, - urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi, -Instrukcja , - opakowanie do przechowywania zestawu. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Co najmniej 3 dni po 8 godzin szkoleń, pierwsze w przeciągu tygodnia po instalacji, kolejne w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Projekt osłon stałych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Testy akceptacyjne i specjalistyczne. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Koszt integracji mammografu i stacji opisowej po stronie dostawcy PACS i RIS ponosi Zamawiający a Wykonawca ponosi koszt integracji dostarczonego aparatu i stacji opisowej. | Tak |  | Bez oceny |

OBJAŚNIENIA

*)	x - nie podlega ocenie

Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia za ocenę techniczną  :    100  punktów.

Punkty zdobyte w tabeli „Opis parametrów technicznych mammografu” podstawia się do wzoru opisanego w dziale  XVIII  ust. 2, pkt. 3)  SIWZ i wylicza wartość punktową za kryterium „Ocena techniczna”.

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................				                     ……...........................................................................................

(miejscowość i data )                                               		                    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                       	        do reprezentowania Wykonawcy)