Załącznik nr 7

| Opis parametrów technicznych stołu operacyjnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ………………….…………………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..………….. typ. …………………………..……..…………… Kraj …..…….…………… Producent/firma - ..........................................………………..…………………………………………………..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PARAMETRY |  |  |
|  | Stół fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym. | TAK |  |
|  | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie prostokąta. Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów. | TAK |  |
|  | Długość podstawy 860 mm (±50mm) Szerokość podstawy 500 mm (±20mm) gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości min 750 mm | TAK |  |
|  | Cztery podwójne koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min 400 mm | TAK |  |
|  | Dostępność aparatu RTG z ramieniem C | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: - długość 2150 mm (±50mm) - szerokość leża 540 mm - szerokość z listwami 600 mm | TAK podać |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: · segment głowowy, · segment plecowy · segment siedziska, · segment nożny dwuczęściowy. | TAK |  |
|  | Maksymalna obciążenie robocze umożliwiające prowadzenie operacji w każdej pozycji ≥ 250 kg | TAK Podać |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: · góra/dół, · przechyły boczne, · przesuw wzdłużny · pozycja anty i Trendelenburga, · pozycja „flex” i „reflex”, · segment plecowy. | TAK podać |  |
|  | Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o - aktualnie wykonywanej regulacji - kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, - stanie naładowania baterii w min 3 kolorach | TAK |  |
|  | Panel sterowania na kolumnie wyposażony w diodową sygnalizację: - ładowania akumulatorów, podłączenie do sieci elektrycznej - stan naładowania akumulatora w 3 kolorach | TAK |  |
|  | Pilot oraz panel na kolumnie wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączania zasilania regulacji oznaczony charakterystycznie STOP. W przypadku np. awarii elektroniki, samoistnego ruchu segmentu, naciśnięcie w/w przycisku awaryjnie zatrzymuje ruch segmentów lub kolumny stołu. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozłączenie funkcji pilota po max 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych . | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący na kolumnie stołu z identycznymi funkcjami i wskazaniami jak na pilocie | TAK |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie min. 600 mm do 950 mm | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +25o | TAK podać |  |
|  | Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych | TAK |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 210°/120° | TAK podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny min. 280 mm realizowany elektrycznie | TAK podać |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -50o/+40o, wspomagana sprężyną gazową. | TAK podać |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+25o wspomagana sprężynami gazowymi | TAK podać |  |
|  | Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 180° | TAK |  |
|  | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane | TAK |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Materace stołu profilowane o wysokości 60mm wykonane w formie odlewów poliuretanowych lub Materace w pokrowcach o grubości minimum 80mm wykonane z pianki Viscoelastic z funckją pamięci kształtu ciała. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórki nóg, typu Goepel 2szt - wieszak kroplówki na zacisku obrotowym - ramka ekranu anestezjologicznego - pas tułowia - podpora pod rękę | TAK |  |
|  | Szyny instrumentalne po obu stronach stołu | TAK |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................				                     ……...........................................................................................

(miejscowość i data )                                               		                                    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                       	                       do reprezentowania Wykonawcy)