Załącznik nr 8

Pakiet nr 2

| Opis parametrów technicznych detektora cyfrowego z systemem obrazowania cyfrowego, konsolą technika oraz mobilną konsolą technika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ……………….…………………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..……….. typ. ……………………..……..…………… Kraj …..…….………………… Producent/firma - ..........................................……………………….…………..…………………………………………………..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PARAMETRY |  |  |
|  | Detektor cyfrowy fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| I. | Detektor cyfrowy typu WiFi | Tak Podać model |  |
|  | Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem) | Tak |  |
|  | Wymiary detektora | ≥ 36 x 43 cm |  |
|  | Grubość detektora | ≤ 15 mm |  |
|  | Detektor ze scyntylatorem CsI (jodek cezu) | Tak |  |
|  | Detektor typu bezprzewodowego – WiFi z możliwością pracy przewodowej | Tak |  |
|  | Detektor nie wymagający integracji z generatorem (technologia AED) | Tak |  |
|  | Wielkość piksela | ≤ 140 µm |  |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥ 2500x3000 pixel |  |
|  | Rozmiar matrycy detektora DR – obszar aktywny detektora | ≥ 35 x 43 cm |  |
|  | Akwizycja obrazu A/D | ≥ 16 bit |  |
|  | Standardowa graniczna rozdzielczość | ≥ 3,5 pl/mm |  |
|  | Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji – podgląd na konsoli technika | ≤ 2 s |  |
|  | Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na konsoli technika | ≤ 6 s |  |
|  | Waga detektora | ≤ 3 kg |  |
|  | Stopień ochrony przed cieczami i ciałami stałymi | Min. IP44 |  |
|  | Wyświetlacz OLED na detektorze z informacjami tekstowymi | TAK |  |
|  | Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie dwie baterie) | Tak |  |
|  | Czas pełnego ładowania akumulatora | ≤ 3h |  |
|  | Pojemność jednej baterii | ≥ 3200 mAh |  |
|  | Ładowanie baterii w detektorze przy pomocy kabla USB typu C z przenośnego Power Banka | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora z baterią | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość obrazów zapisanych na detektorze | ≥ 100 |  |
| II. | Konsola technika |  |  |
|  | Konsola technika wyposażona w mysz i klawiaturę | Tak |  |
|  | Komputer o parametrach minimalnych: 3GHz, RAM 8GB, HDD 500GB, | Tak |  |
|  | Monitor konsoli technika o rozdzielczości minimalnej 1024x1280 |  |  |
|  | Zarządzania bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku i czerpanie z listy z roboczej badań RIS | Tak |  |
|  | Prezentacja przeglądowego i w pełnej rozdzielczości obrazu radiografii | Tak |  |
|  | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R | Tak |  |
|  | Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu: Pojedyncze wyświetlanego obrazu. Prezentacja kilku obrazów radiografii Bieżące automatyczne przetwarzanie z lokalnie optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu Powiększenie obrazu Regulacja parametrów okna Obrót obrazu Dodawanie komentarzy tekstowych bezpośrednio na obrazie Drukowanie obrazów na zewnątrz | Tak |  |
|  | Obrazy przesyłane w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Dodatkowa mobilna konsola technika – tablet min 10”. | Tak |  |
|  | Instalacja i integracja z posiadanym aparatem RTG | Tak |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu | Tak |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

………………………………………..							……………….…………………………………………..

(miejscowość i data )							(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)