Załącznik nr 9

Pakiet nr 3

| Opis parametrów technicznych aparatu do dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ………………….…………………………………….……………………………………………………………………….….. Rok produkcji - ……..………….. typ. …………………….…………..……..…………… Kraj …..…….………………………..………… Producent/firma - ..........................................………………..………………………………………………………………….……..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PARAMETRY |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Urządzenie do dekontaminacji na bazie H202 o stężeniu min. z przedziału 7%-8% przeznaczone do pomieszczeń o kubaturze min. 300m³ | Tak/ podać |  |
|  | Skuteczność działania potwierdzana testem biologicznym Geobacillus Stearothermophilus log10^6 o czasie odczytu do 48 h oraz testem chemicznym bezpośrednio po procesie dekontaminacji | Tak/ podać |  |
|  | Potwierdzenie skuteczności działania na: - Bakteriobójczość w tym: Escherichia coli - Grzybobójczość i drożdżakobójczość w tym: Aspergillus Niger - Sporobójczość w tym: Clostridium difficile - Wirusobójczość w tym: HIV, Polio i Adeno | Tak/podać |  |
|  | Technologia dekontaminacji sucha bez wilgoci o ilości środka biobójczego 8-10ml/m³ | Tak |  |
|  | Wielkość cząstek od 5 do 8μ (sucha mgła) | Tak |  |
|  | Prędkość podawania środka biobójczego nie powodująca powstawania wilgoci i kondensacji 10ml/min +/-10% | Tak |  |
|  | Wbudowany generator ozonu | Tak |  |
|  | Urządzenie mobilne na kółkach pozwalające na łatwe przemieszczanie z możliwością umieszczenia czynnika biobójczego wewnątrz urządzenia | Tak |  |
|  | Pojemniki ze środkiem chemicznym oznaczone kodem RFID i identyfikowane przez urządzenie (rozpoznawanie daty przydatności preparatu, oznaczenia preparatu) | Tak |  |
|  | Zainstalowany czujnik temperatury i wilgotności | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z dotykowym , kolorowym panelem sterowania . | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów cyklu (numer cyklu, użytkownik, pomieszczenie, wielkość, warunki w pomieszczeniu) | Tak |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym poprzez Wi-Fi | Ta |  |
|  | Tablet min 8” do sterowania urządzeniem z zewnątrz i do rejestracji parametrów dekontaminacji. | Tak |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodnie z 2004/108/EEC, 2006/95/EEC | Tak |  |
|  | Wyposażenie zestawu: - przenośny czujnik stężenia H202 | Tak |  |
|  | Urządzenie samodzielne, bez innych podłączeń poza instalacją elektryczną. | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Rozpylany w postaci suchej mgły preparat zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji jako produkt biobójczy. | TAK |  |
|  | Preparat stosowany do zamgławiania wraz z urządzeniem musi posiadać certyfikat kompatybilności ze sprzętem elektronicznym szczególnie tym stosowanym w obszarze medycznym. | TAK |  |
|  | Testy chemiczne w postaci np. pasków do natychmiastowego weryfikowania skuteczności dezynfekcji i penetracji w ilości sztuk 100. | TAK |  |
|  | Preparat biobójczy wraz z urządzeniem przebadany według francuskiej normy NFT 72 281 (2014), lub normy EN 17-272 | Tak |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................			...........................................................................

(miejscowość i data )                                                 (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						              do reprezentowania Wykonawcy)