Załącznik nr 7

Pakiet nr 1

| Opis parametrów technicznych kardiomonitorów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ………………….…………………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..………….. typ. …………………………..……..…………… Kraj …..…….…………… Producent/firma - ..........................................………………..…………………………………………………..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Kardiomonitor fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2020. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta z oprogramowaniem dla dorosłych, dzieci i noworodków. Monitor zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych i wymienionych (po ewentualnej rozbudowie) poniżej parametrów pacjenta na stanowisku i w czasie transportu. | TAK |  |
|  | Komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran min. 15” LCD TFT z podświetleniem LED o rozdzielczości minimum 1024x768 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego – wyjście VGA | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy, pokrętło oraz podświetlane klawisze funkcyjne minimum: ustawienia bieżącego widoku, resetowanie alarmu, zamrożenie krzywych, włączenie pomiaru NIBP, włączenie wydruku, przełączanie widoków. Możliwość wyłączenia podświetlania klawiszy funkcyjnych. Dostęp do ustawień parametru po naciśnięciu okna danego parametru. Minimum trzy ustawienia jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Funkcja blokady przycisków funkcyjnych i ekranowych. | TAK |  |
|  | Funkcja kalibracji ekranu dotykowego przez użytkownika | TAK |  |
|  | W komplecie wózek jezdny (minimum 4 koła blokowane) z systemem szybkiego wypięcia/wpięcia monitora bez użycia narzędzi, koszem na akcesoria. | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe (2 akumulatory) na minimum 2,5 godziny pracy. Wskaźnik zasilania - zasilanie z sieci/ zasilanie akumulatorowe. Możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika bez użycia narzędzi z zabezpieczeniem przed jednoczesnym wyjęciem obu akumulatorów. Wymiana akumulatora bez zakłóceń pracy monitora. | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum 9 krzywych jednocześnie (nie tylko EKG) oraz 13 krzywych w wypadku opcji 12-odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Stan gotowości bez potrzeby wyłączania monitora z szybkim (jedno przyciśnięcie ekranu w dowolnym miejscu, dowolnego przycisku funkcyjnego lub pokrętła) przejściem do trybu monitorowania | TAK |  |
|  | Przycisk ekranowy przeglądu danych umożliwiający szybki dostęp do minimum: zdarzeń EKG, wykresów trendów, listy NIBP, krzywych EKG, zdarzeń alarmowych, zdarzeń SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia wypełnionej fali do pletyzmogramu | TAK |  |
|  | Widok godziny, daty, ikony naładowania akumulatorów/ładowania z sieci na ekranie głównym monitora w trakcie wyświetlania parametrów. Wskaźnik procentowy naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia dźwięku klawiszy ekranowych oraz funkcyjnych. Możliwość zmiany głośności alarmów (minimum 10 poziomów) oraz głośności dźwięku płynącego z pomiaru (minimum 10 poziomów) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru zamrożenia fal – wszystkie lub tylko EKG. Dedykowany przycisk funkcyjny zamrażania fal. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową, minimum: ID, Dorosły/Dziecko/Noworodek, Imię, Nazwisko, Płeć, Nr łóżka, Wzrost, Waga, Data urodzenia. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed wodą IPX2 lub lepsze | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca minimum: 15÷350 bpm. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii. – co najmniej 20 rodzajów. | TAK |  |
|  | Minimum 4 prędkości fali EKG | TAK |  |
|  | Minimum 6 opcji wzmocnienia krzywej EKG – X1/4, X1/2, X1, X2, X4, Auto | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia widoku kaskadowego EKG | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylatorem, odporność na zakłócenia ze strony urządzeń elektrochirurgicznych, wykrywanie i odrzucanie impulsów rozrusznika serca. | TAK |  |
|  | Pamięć odcinków krzywych EKG ze wszystkich odprowadzeń (funkcja full disclosure) z minimum 72 godzin | TAK |  |
|  | Odchylenie odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego pomiaru odcinka ST za pomocą kursorów | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu alarmu bezdechu w zakresie minimum 5-100 sek. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu – minimum 2 do wyboru | TAK |  |
|  | Minimum dwie prędkości fali oddechowej | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | System kompatybilny z akcesoriami Nellcor. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |
|  | Wybór wzorca dźwiękowej sygnalizacji - co najmniej 2 rodzaje. Zmiana tonu sygnału dźwiękowego wraz ze zmianą zmierzonej wartości SpO2. | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 2000 zdarzeń desaturacji z ustawianym przez użytkownika progiem w zakresie minimum 1-12% | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i standardowy mankiet dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru: - AUTO w zakresie od 1 minuty do 8 godzin, - ręczny - na żądanie, - funkcja szybkiej ciągłej serii pomiarów przez okres pięciu minut, - indywidualny cykl pomiarowy z możliwością zaprogramowania minimum 5 faz z różnymi odstępami pomiędzy pomiarami oraz ilościami powtórzeń. | TAK |  |
|  | Dedykowany ekran przeglądu pomiarów NIBP z pamięcią minimum 10000 grup zapisów NIBP z podaniem minimum daty, godziny SYS, DIA, MAP i PR | TAK |  |
|  | FUNKCJA OPASKI UCISKOWEJ | TAK |  |
|  | Funkcja opaski uciskowej z regulacją górnego progu ciśnienia mankietu podczas pompowania, czasu trwania w zakresie minimum 5-120 minut oraz czasu odliczania do upuszczenia powietrza. | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury. Możliwość pomiaru dwóch temperatur jednocześnie. Jednoczesna prezentacja T1, T2 i różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 21÷50˚C. |  |  |
|  | W komplecie czujniki do pomiaru temperatury powierzchniowej i głębokiej. | TAK |  |
|  | KAPNOGRAFIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu bocznym metodą małych przepływów - 50ml/min | TAK |  |
|  | POMIAR 12 ODPROWADZEŃ EKG - możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji jednoczesny pomiar 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk ekranowy umożliwiający szybki dostęp do ustawień progów alarmowych wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia oraz wyłączenia alarmów – zabezpieczone hasłem | TAK |  |
|  | WIDOKI – minimum 6 do wyboru | TAK |  |
|  | Widok ogólny z głównymi monitorowanymi parametrami z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika | TAK |  |
|  | Widok dużych liczb z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika. Możliwe wyświetlanie jednego dużego parametru. | TAK |  |
|  | Widok EKG z prezentacją wszystkich monitorowanych odprowadzeń EKG Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok OxyCRG z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika z prezentacją, obok krzywych dynamicznych, co najmniej: - wykresu trendu HR, - wykresu trendu SpO2 - fali oddychania lub wykresu trendu RR (do wyboru przez użytkownika) w skali czasowej regulowanej w zakresie minimum 1-4 min | TAK |  |
|  | Widok wyświetlający krzywe monitorowanych parametrów wraz krótkimi trendami z minimum ostatnich dwóch godzin. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok z uwydatnionymi danymi NIBP. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany widoku dedykowanym przyciskiem funkcyjnym. | TAK |  |
|  | Możliwość dezaktywacji wybranych, nieużywanych widoków . | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania koloru danych wraz z odpowiednimi krzywymi każdego parametru do preferencji użytkowników – co najmniej 100 kolorów do wyboru. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wyświetlanej czcionki – wąskiej lub pogrubionej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany koloru tła monitora- co najmniej 4 rodzaje. | TAK |  |
|  | PAMIĘC | TAK |  |
|  | Duża pojemność pamięci – minimum łącznie: 2000 godzin trendów, 10000 zapisów NIBP, 2000 zdarzeń desaturacji, 2000 zdarzeń alarmowych, 2000 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 120 godzin | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków . | TAK |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne. | TAK |  |
|  | Obliczenia wentylacji. | TAK |  |
|  | Obliczenia utlenienie | TAK |  |
|  | Obliczenia czynności nerek | TAK |  |
|  | Oksykardiorespirogramy. | TAK |  |
|  | Wbudowana 3 kanałowa drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Wydruk wywoływany ręcznie za pomocą dedykowanego przycisku funkcyjnego, cykliczny oraz automatycznie aktywowany dla zdarzeń ARR. Możliwość wyboru krzywych dynamicznych do wydruku. Możliwość druku danych rzeczywistych oraz archiwalnych z pamięci monitora. | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI I TRANSFER DANYCH |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Wyjścia USB- co najmniej 4. Eksport danych przez USB. Dostępne darmowe oprogramowanie w j. polskim lub angielskim dla komputerów PC do odczytu i archiwizacji danych z monitora. | TAK |  |
|  | Protokół HL7 | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

…..………………….....................................	                                      ……...............................................................................

(miejscowość i data )                                               		                 (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                       	        do reprezentowania Wykonawcy)