Załącznik nr 8

Pakiet nr 2

| Opis parametrów technicznych aparatów KTG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ……………….…………………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..……….. typ. ……………………..……..…………… Kraj …..…….………………… Producent/firma - ..........................................……………………….…………..…………………………………………………..… |  |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |  |
| L.p. |  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | PARAMETRY |  |  |
|  |  | Aparaty KTG fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| I. Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej - 6 szt. |  |  | Tak Podać typ |  |
| - 1 |  | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna. | TAK |  |
| - 2 |  | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie. | TAK |  |
| - 3 |  | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt | TAK |  |
| - 4 |  | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP | TAK |  |
| - 5 |  | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | TAK |  |
| - 6 |  | Kompaktowa obudowa aparatu, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jezdnym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | TAK |  |
| - 7 |  | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych, ekranu dotykowego oraz pokrętła. | TAK |  |
| - 8 |  | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu min 0-60 [stopni] | TAK |  |
| - 9 |  | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej min 12'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim. | TAK |  |
| - 10 |  | Do wyboru różne kolory tła ekranu | TAK |  |
| - 11 |  | Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) | TAK |  |
| - 12 |  | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | TAK |  |
| - 13 |  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | TAK |  |
| - 14 |  | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | TAK |  |
| - 15 |  | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | TAK |  |
| - 16 |  | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8. | TAK |  |
| - 17 |  | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | TAK |  |
| - 18 |  | Częstość powtarzania ≥2 kHz | TAK |  |
| - 19 |  | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | TAK |  |
| - 20 |  | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | TAK |  |
| - 21 |  | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | TAK |  |
| - 22 |  | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | TAK |  |
| - 23 |  | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | TAK |  |
| - 24 |  | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK |  |
| - 25 |  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |
| - 26 |  | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. | TAK |  |
| - 27 |  | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | TAK |  |
| - 28 |  | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | TAK |  |
| - 29 |  | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | TAK |  |
| - 30 |  | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | TAK |  |
| - 31 |  | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | TAK |  |
| - 32 |  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) | TAK |  |
| - 33 |  | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | TAK |  |
| - 34 |  | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK |  |
| - 35 |  | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | TAK |  |
| - 36 |  | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | TAK |  |
| - 37 |  | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | TAK |  |
| - 38 |  | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2. | TAK |  |
| - 39 |  | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | TAK |  |
| - 40 |  | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips. | TAK |  |
| - 41 |  | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic Cardio min. 100 metrów | Tak |  |
| - 42 |  | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | TAK |  |
| - 43 |  | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | TAK |  |
| - 44 |  | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt. | TAK |  |
| - 45 |  | Wózek do aparatu z 2 szufladami, półką na aparat i głowice bezprzewodowe. Minimum 2 koła z blokadą. | TAK |  |
| II. Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z monitoringiem matki - 3 szt. |  |  | Tak Podać typ |  |
| 1 |  | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna. Pomiar parametrów życiowych matki: NIBP, SpO2, TEMP, EKG, RESP, HR | TAK |  |
| 2 |  | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie | TAK |  |
| 3 |  | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i tętna matki | TAK |  |
| 4 |  | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP | TAK |  |
| 5 |  | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | TAK |  |
| 6 |  | Kompaktowa obudowa aparatu, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jezdnym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie. | TAK |  |
| 7 |  | Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego, klawiszy funkcyjnych oraz pokrętła | TAK |  |
| 8 |  | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | TAK |  |
| 9 |  | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej min. 12'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim | TAK |  |
| 10 |  | Do wyboru różne kolory tła ekranu | TAK |  |
| 11 |  | Wyświetlanie na kolorowym, dotykowym ekranie jednocześnie trendów (FHR, TOCO, MSpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, MSpO2, MHR). | TAK |  |
| 12 |  | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | TAK |  |
| 13 |  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | TAK |  |
| 14 |  | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | TAK |  |
| 15 |  | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | TAK |  |
| 16 |  | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 | TAK |  |
| 17 |  | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | TAK |  |
| 18 |  | Częstość powtarzania ≥2 kHz | TAK |  |
| 19 |  | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | TAK |  |
| 20 |  | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | TAK |  |
| 21 |  | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | TAK |  |
| 22 |  | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | TAK |  |
| 23 |  | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | TAK |  |
| 24 |  | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK |  |
| 25 |  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |
| 26 |  | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. | TAK |  |
| 27 |  | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | TAK |  |
| 28 |  | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | TAK |  |
| 29 |  | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | TAK |  |
| 30 |  | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | TAK |  |
| 31 |  | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | TAK |  |
| 32 |  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) | TAK |  |
| 33 |  | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | TAK |  |
| 34 |  | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK |  |
| 35 |  | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | TAK |  |
| 36 |  | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | TAK |  |
| 37 |  | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | TAK |  |
| 38 |  | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2. | TAK |  |
| 39 |  | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | TAK |  |
| 40 |  | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips | TAK |  |
| 41 |  | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic Cardio min. 100 metrów | TAK |  |
| 42 |  | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | TAK |  |
| 43 |  | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | TAK |  |
| 44 |  | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt., mankiet i przewód NIBP - 1 szt., przewód EKG - 1 szt., czujnik SpO2 1 szt., czujnik TEMP 1 szt. | TAK |  |
| 45 |  | Wózek do aparatu z 2 szufladami, półką na aparat i głowice bezprzewodowe. Minimum 2 koła z blokadą. | TAK |  |
| III. Telemetria płodowa do ciąży pojedynczej - 8 szt. |  |  | Tak |  |
| 1 | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów |  | TAK |  |
| 2 | 2-kolorowy wyświetlacz OLED |  | TAK |  |
| 3 | Współpraca z oferowanym kardiotokografem |  | TAK |  |
| 4 | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio |  | TAK |  |
| 5 | Antena wbudowana w stację roboczą |  | TAK |  |
| 6 | Wbudowany w stację roboczą litowo-jonowy akumulator. |  | TAK |  |
| 7 | Swoboda ruchu dla pacjentki w trakcie monitoringu |  | TAK |  |
| 8 | Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie. |  | TAK |  |
| 9 | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥ 12 |  | TAK |  |
| 10 | Zasięg przetworników ≥ 110 metrów. |  | TAK |  |
| 11 | Waga pojedynczego przetwornika ≤ 200g |  | TAK |  |
| 12 | Waga stacji roboczej ≤ 2kg |  | TAK |  |
| 13 | Wodoodporność przetworników Cardio i Toco min. IPX8 |  | TAK |  |
| 14 | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii. |  | TAK |  |
| 15 | Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 17 godz. |  | TAK |  |
| 16 | Sonda Cardio o częstotliwości 1MHz |  | TAK |  |
| 17 | Częstość powtarzania ≥ 2 kHz |  | TAK |  |
| 18 | Na wyposażeniu 1 głowica Cardio, 1 głowica Toco |  | TAK |  |
| IV. Telemetria Płodowa do ciąży bliźniaczej - 1 szt. |  |  | Tak |  |
| 1 | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów |  | TAK |  |
| 2 | 2-kolorowy wyświetlacz OLED |  | TAK |  |
| 3 | Współpraca z oferowanym kardiotokografem |  | TAK |  |
| 4 | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio |  | TAK |  |
| 5 | Antena wbudowana w stację roboczą |  | TAK |  |
| 6 | Wbudowany w stację roboczą litowo-jonowy akumulator. |  | TAK |  |
| 7 | Swoboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu |  | TAK |  |
| 8 | Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie |  | TAK |  |
| 9 | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥ 12 |  | TAK |  |
| 10 | Zasięg przetworników ≥ 110 metrów. |  | TAK |  |
| 11 | Waga pojedynczego przetwornika ≤ 200g |  | TAK |  |
| 12 | Waga stacji roboczej ≤ 2kg |  | TAK |  |
| 13 | Wodoodporność przetworników Cardio i Toco min. IPX8 |  | TAK |  |
| 14 | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii. |  | TAK |  |
| 15 | Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 17 godz. |  | TAK |  |
| 16 | Sonda Cardio o częstotliwości 1MHz |  | TAK |  |
| 17 | Częstość powtarzania ≥ 2 kHz |  | TAK |  |
| 18 | Na wyposażeniu 2 głowice Cardio, 1 głowica Toco |  | TAK |  |
| V. Centrala monitorująca |  |  |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |
| 1 | System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 9 stanowisk KTG, umożliwiający jednoczesną kontrolę stanu zdrowia pacjentek i płodów |  | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowiska KTG |  | TAK |  |
| 3 | System współpracujący z kardiotokografami firm min. Philips, Oxford oraz Edan |  | TAK |  |
| 4 | System współpracujący z zaoferowanymi kardiotokografami oraz zaoferowaną telemetrią płodową. |  | TAK |  |
| 5 | System współpracujący z aparatami KTG do ciąży pojedynczej i bliźniaczej. |  | TAK |  |
| 6 | System współpracujący z telemetrią do ciąży pojedynczej oraz z telemetrią do ciąży bliźniaczej (zasięg obu głowic Cardio i głowicy Toco co najmniej 90m) |  | TAK |  |
| 7 | Archiwizacja danych, zapisów i wyników analizy w pamięci na nośniku o dużej trwałości - okres min. 10 lat. |  | TAK |  |
| 8 | Komputerowa analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej, częstości uderzeń serca płodu, wyznaczanie liczby akceleracji i deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo oraz krótkoterminowym) |  | TAK |  |
| 9 | Możliwość dopasowania progów alarmowych przez użytkownika |  | TAK |  |
| 10 | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach – sygnał dźwiękowy i wizualny |  | TAK |  |
| 11 | Alarmy tachykardii i bradykardii |  | TAK |  |
| 12 | Alarm w przypadku utraty sygnału |  | TAK |  |
| 13 | Tworzenie dokumentacji dotyczącej pacjentki, przebiegu ciąży i porodu, kreślenie kartogramu |  | TAK |  |
| 14 | Wprowadzanie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań |  | TAK |  |
| 15 | Test bezstresowy |  | TAK |  |
| 16 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu |  | TAK |  |
| 17 | Monitorowanie parametrów matczynych (EKG, HR, NIBP, SpO2, TEMP) |  | TAK |  |
| 18 | Możliwość podglądu zapisów na urządzeniu przenośnym typu tablet |  | TAK |  |
| 19 | Wprowadzanie danych pacjentki w trakcie monitorowania i po jego zakończeniu. Możliwość edycji danych pacjentki w archiwum |  | TAK |  |
| 20 | Możliwość przeglądania zapisów archiwalnych monitorowanej pacjentki w trakcie badania |  | TAK |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska podglądu i dostępu do zapisów |  | TAK |  |
| 22 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej |  | TAK |  |
| 23 | Wspólna baza danych dla wszystkich podłączonych stanowisk KTG |  | TAK |  |
| 24 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji |  | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
| 25 | Stanowisko centralne - serwer + podgląd 2w1 (1 sztuka) - Parametry serwera równoważne lub wyższe: ekran min. 21", Full HD, 4GB RAM, 1 x RJ45, 2 x USB, mysz, klawiatura, oprogramowanie. |  | TAK |  |
| 26 | Stanowisko monitorujące (1 sztuka), parametry równoważne lub wyższe: ekran min. 21", Full HD, 4GB RAM, 1 x RJ45, 2 x USB, mysz, klawiatura, oprogramowanie. |  | TAK |  |
| VI. Instalacja |  |  |  |  |
| 1 | Montaż i instalacja sieci LAN oraz WiFi - pokrycie zasięgiem sieci WiFi aparatów KTG oraz stanowisk monitorujących. |  | TAK |  |
| 2 | Instalacja oprogramowania serwera (w tym RAID) oraz oprogramowania centrali, założenie kont użytkowników, konfiguracja ustawień sieciowych |  | TAK |  |
| 3 | Instalacja komputera podglądowego (stanowiska monitorującego), instalacja oprogramowania komputera, instalacja programu monitorującego zapisy KTG, konfiguracja ustawień sieciowych |  | TAK |  |
| 4 | Podłączenie aparatów KTG zaoferowanych w pkt I oraz pkt II za pomocą sieci bezprzewodowej, konfiguracja urządzeń, przeprowadzenie testów zasięgu sieci |  | TAK |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

………………………………………..							……………….…………………………………………..

(miejscowość i data )							(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)