Załącznik nr 7

Pakiet nr 1

| Opis parametrów technicznych aparatu USG do echokardiografii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ………………….…………………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..………….. typ. …………………………..……..…………… Kraj …..…….…………… Producent/firma - ..........................................………………..…………………………………………………..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Echokardiograf fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2020. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w 2019 roku | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | TAK - podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | TAK - podać |  |
|  | Monitor LED lub OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK - podać |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 12 cali | TAK - podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna – na panelu sterującym | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. od 2,0 MHz do 18,0 MHz. | TAK - podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000 obrazów | TAK - podać |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 600 s | TAK - podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 2 ,0 – 40,0 cm | TAK - podać |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B + B, M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 2000 obrazów/s | TAK – podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 250 obrazów/s | TAK - podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,5 m/s | TAK - podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | M-mode kolorowy. | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode na zapamiętanych pętlach obrazowania 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 8,5 m/s | TAK - podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 12 m/s | TAK - podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 20° | TAK - podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 85° | TAK -podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) lub równoważne | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” lub równoważne Min. 5 | TAK - podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +CWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym Min. 500 GB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist. | TAK |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach min: DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD. | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x8 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x8 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna matrycowa Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,5 – 4,5 MHz | TAK Podać |  |
|  | Liczba elementów Min. 250 | TAK Podać |  |
|  | Kąt obrazowania Min. 110 stopni | TAK Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 4,0 – 10,0 MHz | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów Min. 192 | TAK podać |  |
|  | Szerokość obrazowania 42mm+/-5% | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 3 pasma częstotliwości | TAK - podać |  |
|  | Głowica konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK –podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK - podać |  |
|  | Liczba elementów Min. 192 | TAK – podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 65° | TAK – podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 3 pasma częstotliwości | TAK - podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową 3/4 D szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK podać typ głowicy |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów deformacji i synchronii wykorzystujące technikę śledzenia markerów akustycznych - speckle tracking. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Stress Echo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych (ICE) | TAK |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

…..………………….....................................	                                      ……...............................................................................

(miejscowość i data )                                               		                 (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                       	                      do reprezentowania Wykonawcy)