Załącznik nr 8

Pakiet nr 2

| Opis parametrów technicznych aparatu USG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ……………………………….………………………………………………………………….. Rok produkcji - ……..……….. typ. ……………………..……..…………… Kraj …..…….………………… Producent/firma - .............……………………….…………..…………………………………………………..… |  |  |  |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |  |  |  |
| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PARAMETRY |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2020. | Tak |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy aparat USG klasy Premium z kolorowym Dopplerem. System operacyjny min. Windows 10. | Tak |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min 7 000 000 kanałów procesowych. | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB. | Tak, podać |  |
|  | Monitor z matrycą o wysokiej rozdzielczości, z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach na przegubowym ramieniu z możliwością blokady. | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 22 [cale]. | Tak, podać |  |
|  | Matryca monitora LED/OLED. | Tak |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo. | Tak |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu. | Tak |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali. | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod konsoli aparatu. | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych – min. 4. | Tak, podać |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 12 000 obrazów lub 300 sekund. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min 38 cm. | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania. | Tak |  |
|  | Podgrzewacz żelu. | Tak |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: - B, B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M - B+CW | Tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1500 obrazów/sek. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji mikroprzepływów. | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni. | Tak |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). | Tak |  |
|  | Cyfrowa regulacja wzmocnienia TGC min. w 8 strefach dostępna z poziomu panelu dotykowego. | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B/B+ET (elastografia tkankowa). | Tak |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne fali poprzecznej (Shear Wave) mapowanej kolorem. | Tak |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki. | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem kontrastu. | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych. | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości. | Tak, podać |  |
|  | Doppler tkankowy (TDI) | Tak |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym (HD) typu SSD o pojemności min. 500 GB. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. | Tak |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist. | Tak |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist / MPPS | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach min.: JPG, DICOM, AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD. | Tak |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | Tak |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy czarno-biały. | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty). | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x8. | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x8. | Tak |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | Tak |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie. | Tak |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań Min: - Brzusznych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Pediatrycznych - Ginekologicznych - Urologicznych - Elastografii | Tak |  |
|  | Głowica convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Cristal. Podać typ. | Tak, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1-6 [MHz]. | Tak, podać |  |
|  | Kąt skanowania: min. 70 [°]. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | Tak |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa | Tak Podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 [MHz]. | Tak, podać |  |
|  | Pole skanowanie 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości. | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa | Tak Podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 [MHz]. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość skanu: min 38 [mm]. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | Tak |  |
|  | Liczba elementów min. 190. | Tak, podać |  |
|  | Głowica mikrokonweksowa szerokopasmowa | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt skanowania min 80 [°]. | Tak, Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – OPCJE DOSTĘPNE W DNIU SKŁADANIA OFERT |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fuzję w czasie rzeczywistym obrazów USG z obrazami CT/MR. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową szerokopasmową min. 2.0-22.0 MHz. Lub Możliwość rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi. | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat CE na aparat USG i głowice. | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie polski. | Tak |  |

Oświadczenia

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

………………………………………..					……………….…………………………………………..

(miejscowość i data )							(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)